第三部分  技术需求书

一、产品名称及数量：吸气肌训练评估和管理系统，1套

*二、交货期：合同签订后30天内

三、技术要求：

（一）、软件功能要求：

*1、有屏幕能实时看到吸气肌测试和训练中的表现；

*2、测试结果可以以图形实时反馈，监控每一次吸气信息；

*3、测试数据可保存，可回看和对比；

*4、可以自动和手动设置负荷，并可根据需要进行调节；

*5、可创建和更新个性化的吸气训练方案。

（二）、技术参数：

#1、训练和测试过程中负荷相关参数（如负荷、体积、能力及功率等）的直观显示；

#2、训练计数次数不小于999次；

#3、可对近期多次训练（不低于30次）负荷相关参数以图解形式进行回看和纵向比较；

4、肌力指数显示： 0-230 cmH2O；

5、吸气肌体积范围不小于8升；

6、呼吸肌肌力指数范围不小于240 cmH2O；

7、吸气流速不低于13升/秒；

8、精确度：压强精确度在±3%以内，流速精确度在±10%以内、体积精确度在±10%以内；

9、分辨率要求：压强分辨率不高于1cmH2O、流速分辨率不高于0.1升/秒、体积分辨率高于0.1升；

10、设备可脱机使用；

11. 设备带充电电池，可反复充电使用；

12. 电池在训练模式下使用时间不低于60分钟；

13. 便携。

四、安装、调试、培训、保修期要求：

1、设备到达采购人（用户）现场，中标人须在采购人（用户）技术人员在场情况下共同进行现场验货。在接到采购人（用户）安装调试通知后，保证安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。

2、设备安装后，应按国际标准和厂家标准进行质量验收。中标人应向采购人（用户）提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。

3、运输、安装、调试及计量检定（如有）的费用包括在投标总价内。

4、免费中英文维修手册、操作手册各1套。

5、供应商负责对采购人技术人员、操作人员免费进行仪器的基本操作和维修保养的培训。必要的培训资料由供应商提供。

6、投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

7、质量保证期（免费保修期）：设备验收合格后整机保修1年，终身免服务费维修。

8、维护响应时间：接到报修通知后2小时内应答，24小时到达现场。如无法按时修复，供应商应提供应急备用机。

9、终身免费提供设备最新信息及应用资料，提供免费升级软件。

五、投标文件中需提供设备样本（彩页）/原厂数据（Datasheet）。