第三部分  技术需求书

一、产品名称及数量：移动式物理治疗工作站，1套

*二、交货期：合同签订后90天内

三、技术要求：

移动式物理治疗工作站包括超声治疗仪1台、激光治疗仪1台、脉冲静电按摩仪1台、磁疗仪3台、铝合金运输箱1件。

各仪器参数如下：

（一）、超声治疗仪

1.1 大屏幕LCD，易于操作，符合人体工学设计。

*1.2 钛合金超声探头有最大限度的超声屏蔽设计(仅探头本身输出声能，手持部分侧面不输出)，并具有防水功能，可用于水中超声治疗，以治疗不易充分耦连部位（手、足、肘等）。

1.3 防空载功能：如超声头离开治疗部位或偶连不充分，超声输出可自动报警并中断。

1.4 自动校准超声探头，超声探头有显示灯，指示有无超声输出状况。

#1.5自动计算超声剂量输出：自动匹配超声治疗时间、输出、治疗面积之间的关系，准确计算出最佳的超声输出剂量。

1.6 开机自检功能，可显示错误代码。

1.7 不少于2.5C㎡/5 C㎡ 两种规格超声探头，每个探头均有1MHz、3MHz输出。

1.8 连续与脉冲式输出，不少于四种脉冲输出：1/10、1/5、1/3、2/5。

1.9 治疗程序存储：可由治疗师为不少于20个患者编写治疗程序并存储。

1.10 适应症菜单：具有不少于40个治疗处方。可随时调用，并有治疗示意图。

（二）、激光治疗仪

2.1 激光笔可通过测定皮肤电阻率，寻找激光治疗针刺点。

*2.2 产生≤785纳米的低水平激光，穿透组织时被水、黑色素和血红蛋白吸收最少，可达到穿透组织效应（5-7厘米）和生物治疗效果。

2.3 输出模式持续刺激或者脉冲式刺激。

2.4 干电池供电。

2.5 最大输出功率≥60mW。

（三）、脉冲静电按摩仪

*3.1 基于一个建立在治疗师的手与患者之间的脉冲静电场。其频率可在5-200HZ范围内变化，在治疗时，通过治疗师移动的手，可以对患处组织产生一个深透的“抽吸”的共振效果。

3.2 单通道输出。

3.3 可作为手法按摩技术的补充，促进血液循环，缓解疼痛。

#3.4 频率范围：5-200Hz，开机设定频率为≥100HZ。

3.5 震动强度和频率成反比。

3.6 脉冲模式不少于1:3，1:2 ，1:1，2:1，3:1五种。

3.7 强度：0-100%不少于五档可调。

（四）、磁疗仪

4.1 便携，可手持使用。

*4.2 使用干电池，输出强度为1-100Gauss，可调节幅度为1Gauss。

4.3 治疗频率1-100Hz，治疗深度3-5厘米。

4.4 整体焊卯结构。

4.5 抗紫外线，防水，抗腐蚀，不易变形，抗电磁与射频干扰。

4.6 通过永磁体旋转产生交变磁场，通过特殊的磁体布置和结构产生正弦脉冲电磁场。

4.7指示灯显示频率变化，治疗终止声音提示。

（五）、铝合金运输箱

整体焊卯结构，配备耐用弹簧提手结构，可以承受高温，抗紫外线，防水，抗腐蚀，不易变形，抗电磁与射频干扰。可进行无障碍移动，可承载≥20kg的物品。

四、安装、调试、培训、保修期要求：

1、设备到达采购人（用户）现场，中标人须在采购人（用户）技术人员在场情况下共同进行现场验货。在接到采购人（用户）安装调试通知后，保证安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。

2、设备安装后，应按国际标准和厂家标准进行质量验收。中标人应向采购人（用户）提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。

3、运输、安装、调试及计量检定（如有）的费用包括在投标总价内。

4、免费中英文维修手册、操作手册各1套。

5、供应商负责对采购人技术人员、操作人员免费进行仪器的基本操作和维修保养的培训。必要的培训资料由供应商提供。

6、投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

7、质量保证期（免费保修期）：设备验收合格后整机保修1年，终身免服务费维修。

8、维护响应时间：接到报修通知后2小时内应答，24小时到达现场。如无法按时修复，供应商应提供应急备用机。

9、终身免费提供设备最新信息及应用资料，提供免费升级软件。

五、投标文件中需提供设备样本（彩页）/原厂数据（Datasheet）。