第三部分  技术需求书

一、产品名称及数量：便携式无线近红外功能成像系统，1套

*二、交货期：合同签订后90天内

三、技术要求：

*1.高度便携的可穿戴式设备，无需硬件设置，佩戴即可进行数据采集。设备除脑部血氧监测外，还支持调整为≥8个通道的肌肉血氧监测设备。

*2.设备配置≥8个高质量的近红外测量通道，最大采样率：≥50Hz。

#3.光源：发光二极管：8x2波长。 标准波长为760和850nm（更大范围可调节）。集成了环境光保护的光电二极管。

#4.支持添加短距通道，可采集包括头骨、头皮血流、血压、呼吸和心率等脑外噪声。通过移除这些数据，将噪声降到最低。

#5.用于在线采集的蓝牙连接（最大接收距离≥100米），也支持离线测量。

#6.噪声：测量频率为10Hz，光密度为5时，光密度标准方差约0.001。

7.配备可随时更换和充电的电池，供电时间≥8小时，保证长时间不中断的脑血氧监测。

*8.设备重量轻便，整体重量包含电池≤230g，适用于室内和户外各种静态或运动环境下进行的脑血氧监测。

9.数据采集软件可在测量设置过程中选择同步连接多个同类型近红外设备，选择或定义光极模版，并对采样率、光极间距等参数进行设置调节。

#10.数据采集分析软件可同步采集来自4到8名被试的脑成像数据；在3D模式中实时处理近红外数据。

11.软件的数据采集窗口可以图形形式进行监测每个通道的连接状态及其不同波长对应的信号质量，并以百分比形式显示光强数值。

12.数据采集分析软件可直接采集并实时显示人体组织中的氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白及血红蛋白变化情况、运动方位等数据及其图表。每个通道的数据有独立的窗口，也能在一个窗口显示多个通道的数据。

*13.数据采集过程中和采集完成后，可以在时间轴上追踪查看血红蛋白浓度曲线上任一点的数据值，可以实时查看血红蛋白浓度的时域、频域、空间域（二维或三维脑地形图）数值和图形，光密度变化等数据信息。数据采集完成后，能在时间轴上选取不同时间窗的图像数据，进行回放、放大、缩小。系统软件可生成标记事件，并对事件进行描述。

#14.数据采集软件可注册为计算机组分软件直接接收MATLAB发送的信号标记，进行全自动事件标记，并对事件进行描述，无需另配第二台刺激呈现电脑。可通过外接信号输入输出装置接受来自Eprime，Matlab等刺激呈现软件的信号标记。

15.在数据采集过程和采集完成后可进行多种分析处理。可在系统软件内对数据向下取样和过滤，可用的滤波方式包括: 低通、高通、带通、高斯、滑动平均、带阻和RMS带通；手动选择时间窗和事件，可以执行单一信号计算，或者一次测量的多图形中多信号计算。差异值、最小值、最大值、平均值、均值、标准差、线性回归分析、曲线下面积、氧气消耗速率、血流和静脉饱和度等都可在选定时间窗内进行计算；也可实现事件相关近红外信号的叠加平均处理，并在图形中显示叠加平均的标准偏差。

16.数据经系统分析软件导出后，可经由自带的专用函数接口直接导入到MATLAB中做进一步的分析处理，并可经fnirs-SPM、Homer2、Fieldtrip等通用近红外数据分析工具包处理导出的数据。

#17.除血氧外数据采集分析软件具备同步采集脑电和肌电等电生理数据的功能。

*18.软件可以在一个数据流中组合不同的近红外设备（如激光光源型近红外脑成像设备、全脑便携型近红外设备）提供免费的软件开发包用以在MATLAB中实时读取底层数据，从而实现神经反馈或脑机接口等实验需求。

#19.软件实时提供氧合、脱氧、总血红蛋白的计算，在3D中实时处理近红外数据，可自动保存采集过程中的3D视频文件。

四、安装、调试、培训、保修期要求：

1、设备到达采购人（用户）现场，中标人须在采购人（用户）技术人员在场情况下共同进行现场验货。在接到采购人（用户）安装调试通知后，保证安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。

2、设备安装后，应按国际标准和厂家标准进行质量验收。中标人应向采购人（用户）提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。

3、运输、安装、调试及计量检定（如有）的费用包括在投标总价内。

4、免费中英文维修手册、操作手册各1套。

5、供应商负责对采购人技术人员、操作人员免费进行仪器的基本操作和维修保养的培训。必要的培训资料由供应商提供。

6、投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

7、质量保证期（免费保修期）：设备验收合格后整机保修1年，终身免服务费维修，质保期过后如需维修只收取成本费用，软件终身免费升级。

8、维护响应时间：接到报修通知后2小时内应答，24小时到达现场。如无法按时修复，供应商应提供应急备用机。

9、终身免费提供设备最新信息及应用资料，提供免费升级软件。

五、投标文件中需提供设备样本（彩页）/原厂数据（Datasheet）。